# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І.Предмет на поръчката:„Доставка на система от течен  хроматограф с масспектрометър LC/MS за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София”, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставената система, описана подробно, както следва:

| № | Наименование | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система от течен хроматограф с масспектрометър LC/MS Високо разделителна LC/MS система, включваща високоразделителен масспектрометър за определяне на точни маси и високоефективна течнохроматографска система, със следните основни параметри: I. Масспектрометрична система, състояща се от високоефективен квадруполен масфилтър и електростатичен трап масанализатор или еквивалентна: Масов обхват: до минимум 6000 m/z Масова разделителна способност: минимум 250000 FWHM при m/z 200. Точност по масите: < 1 ppm RMS грешка при вътрешна калибровка; < 3 ppm RMS грешка при външна калибровка. Чувствителност: минимално съотношение сигнал/шум 100:1 за 500 fg компонент при Full MS и 100:1 за 30 fg компонент при SIM. Динамичен обхват: > 5000:1 с гарантирана точност по маси. Скорост на сканиране при висока разделителна способност: минимум 12 спектъра/сек. Скорост на превключване между положителен и отрицателен режим на събиране на йони: < 1 сек. Системата трябва да се състои от следните компоненти: Високоефективен йонен API източник с нагреваем ESI интерфейс с 3-дименсионално позициониране; Трансферна йонна оптика с радиочестотно насочване за максимално фокусиране на йоните; Активен водач с префилтър; Квадруполен масфилтър с прекурсорна изолация; Диференциално изпомпваща вакуум система с ротационна помпа, турбомолекулярни помпи и вградени контролери за измерване на налягането; Високо прецизен електростатичен мас-анализатор или еквивалентен; Система за оптимално пълнене с йони на високоразделителния масов анализатор; Трансферна оптика за отвеждане на йоните към масовия анализатор. Ултра-бърз анализатор в реално време на данните; Колизионна клетка за допълнително фрагментиране на йоните. Сканиращи функции: Full MS с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси; SIM с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси; Паралелно реакционно мониториране на изолирания йон с висока разделителна способност и точност по маси за прецизно количествено определяне; Фрагментация на всички йони в колизионната клетка с висока разделителна способност и точност по маси; Възможност за обработване с висока разделителна способност на минимум 10 прекурсори на скан; Времеви SIM за целево мониториране на определени структури; Възможност за автоматична настройка (autotune). ІІ.Високоефективна течнохроматографска система за работа при високи налягания 1. Бинерна помпа за течна хроматография: Бинерна двубутална помпа с градиентно смесване при високо налягане; Възможност за работа с четири разтворителя чрез клапан за превключване; Електронен контрол на налягането и скоростта на потока; Скорост на подвижната фаза: 0.001 до минимум 8.0 ml/min със стъпка на задаване 0.1 l/min; Работно налягане над 1000 bar в обхвата до 5.0 ml/min; Пулсации на налягането: < 1 %; Точност на подв. фаза: минимум ± 0.1%; Прецизност на смесване: ≤ 0.15 RSD; Високоефективен 2-канален микро вакуум-дегазер; 2. Система за автоматично инжектиране и пробоподготовка (Aутосемплър): Капацитет: минимум 120 стандартни шишенца с обем от 1.8–2.0 ml; три 96- или 384- плаки; Инжекционен обем: минимум 0.1 – 100 µl; Прецизност на инжектиране: < 0.25 RSD; Пренос от проба в проба < 0.004%; Термостат за пробите с мин. обхват 4.0 – 45.0C и стъпка на задаване 1C; 3. Термостатиращо устройство за хроматографски колони Температурен обхват с минимален обхват от 5оC до 110оC със стъпка от 1оC; Стабилност на температурата: ±0.1 °C; Прецизност на температурата: ±0.1 °C; Капацитет: минимум 10 колони с макс. дължина 300 mm; Система за идентификация на минимум 4 колони; Възможност за инсталиране на допълнителни кранове за превключване между колоните; ІІІ.Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение Дебит – минимум 30 l/min ІV.Софтуерен продукт за хроматография и масспектрометрия Автоматизиран и пълен контрол на системата при работа с висока резолюция, автоматична настройка на системата (AutoTune), графично представяне на анализа в реално време, автоматично оптимизиране на работните параметри на апарата, обработка и съхранение на резултатите. Качествен и количествен анализ, създаване на бази данни и рапорти на резултатите. Автоматично пресмятане на изотопи и изотопни съотношения. Вградени функции за GLP тестване на системата. V.Компютърна система: Процесор минимум Intel Core i7 или еквивалентен; Оперативна памет (RAM): 6 GB; Твърд диск (HDD): 1000 GB; Оптично устройство: DVD-R/W; Монитор: 22'' TFT; Клавиатура; Мишка; Операционна система: Microsoft Windows 7 Professional или еквивалентна; Офис пакет: Microsoft Office или еквивалентен; Лазерен принтер. VІ.UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 8 кVA, double conversion. | 1 |