## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
Артикул | подробно описание | Съответствие | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел | Произход
|  | да/не/ по-добре |  | производител
1. Система от течен хроматограф с масспектрометър LC/MS | Спецификация:
Високо разделителна LC/MS система, включваща високоразделителен масспектрометър за определяне на точни маси и високоефективна течнохроматографска система, със следните основни параметри:
I. Масспектрометрична система, състояща се от високоефективен квадруполен масфилтър и електростатичен трап масанализатор или еквивалентна:
Масов обхват: до минимум 6000 m/z
Масова разделителна способност: минимум 250000 FWHM при m/z 200.
Точност по маси:
< 1 ppm RMS грешка при вътрешна калибровка;
< 3 ppm RMS грешка при външна калибровка.
Чувствителност: минимално съотношение сигнал/шум 100:1 за 500 fg компонент при Full MS и 100:1 за 30 fg компонент при SIM.
Динамичен обхват: > 5000:1 с гарантирана точност по маси.
Скорост на сканиране при висока разделителна способност: минимум 12 спектъра/сек.
Скорост на превключване между положителен и отрицателен режим на събиране на йони: < 1 сек.
Системата трябва да се състои от следните компоненти:
Високоефективен йонен API източник с нагреваем ESI интерфейс с 3-дименсионално позициониране;
Трансферна йонна оптика с радиочестотно насочване за максимално фокусиране на йоните;
Активен водач с префилтър;
Квадруполен масфилтър с прекурсорна изолация;
Диференциално изпомпваща вакуум система с ротационна помпа, турбомолекулярни помпи и вградени контролери за измерване на налягането;
Високо прецизен електростатичен мас-анализатор или еквивалентен;
Система за оптимално пълнене с йони на високоразделителния масов анализатор;
Трансферна оптика за отвеждане на йоните към масовия анализатор;
Ултра-бърз анализатор в реално време на данните;
Колизионна клетка за допълнително фрагментиране на йоните.
Сканиращи функции:
Full MS с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси;
SIM с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси;
Паралелно реакционно мониториране на изолирания йон с висока разделителна способност и точност по маси за прецизно количествено определяне;
Фрагментация на всички йони в колизионната клетка с висока разделителна способност и точност по маси;
Възможност за обработване с висока разделителна способност на минимум 10 прекурсори на скан;
Времеви SIM за целево мониториране на определени структури;
Възможност за автоматична настройка (autotune).
II. Високоефективна течнохроматографска система за работа при високи налягания
1. Бинерна помпа за течна хроматография:
Бинерна двубутална помпа с градиентно смесване при високо налягане;
Възможност за работа с четири разтворителя чрез клапан за превключване;
Електронен контрол на налягането и скоростта на потока;
Скорост на подвижната фаза: 0.001 до минимум 8.0 ml/min със стъпка на задаване 0.1 µl/min;
Работно налягане над 1000 bar в обхвата до 5.0 ml/min;
Пулсации на налягането: < 1 %;
Точност на подв. фаза: минимум ± 0.1%;
Прецизност на смесване: ≤ 0.15 RSD;
Високоефективен 2-канален микро вакуум-дегазер;
2. Система за автоматично инжектиране и пробоподготовка (Aутосемплър):
Капацитет: минимум 120 стандартни шишенца с обем от 1.8 – 2.0 ml; три 96- или 384- плаки;
Инжекционен обем: минимум 0.1 – 100 µl;
Прецизност на инжектиране: < 0.25 RSD;
Пренос от проба в проба < 0.004%;
Термостат за пробите с мин. обхват 4.0 – 45.0 °C и стъпка на задаване 1°C;
3. Термостатиращо устройство за хроматографски колони:
Температурен обхват с минимален обхват от 5 °C до 110 °C със стъпка от 1 °C;
Стабилност на температурата: ±0.1 °C;
Прецизност на температурата: ±0.1 °C;
Капацитет: минимум 10 колони с макс. дължина 300 mm;
Система за идентификация на минимум 4 колони;
Възможност за инсталиране на допълнителни кранове за превключване между колоните;
III. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение:
Дебит – минимум 30 l/min
IV. Софтуерен продукт за хроматография и масспектрометрия:
Автоматизиран и пълен контрол на системата при работа с висока резолюция, автоматична настройка на системата (AutoTune), графично представяне на анализа в реално време, автоматично оптимизиране на работните параметри на апарата, обработка и съхранение на резултатите. Качествен и количествен анализ, създаване на бази данни и рапорти на резултатите. Автоматично пресмятане на изотопи и изотопни съотношения. Вградени функции за GLP тестване на системата.
V. Компютърна система:
Процесор минимум Intel Core i7 или еквивалентен;
Оперативна памет (RAM): 6 GB;
Твърд диск (HDD): 1000 GB;
Оптично устройство: DVD-R/W;
Монитор: 22'' TFT;
Клавиатура;
Мишка;
Операционна система: Microsoft Windows 7 Professional или еквивалентна;
Офис пакет: Microsoft Office или еквивалентен;
Лазерен принтер.
VI. UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 8 kVA, double conversion.
Подпис и печат от участника на всеки лист: