## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
№ | подробно описание | Съответствие | Описание на параметрите на предложения артикул | марка | Произход
| Артикул | да / не/ по-добре |  | производител
1 | ТЕРАПЕВТИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ
Спецификация:
1.1 | Стоматологичен стол за пациента
1.1.1 | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави;
1.1.2 | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.;
1.1.3 | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение).
1.1.4 | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се;
1.1.5 | Ляв подлакътник;
1.1.6 | Подглавник с движение в следнити позиции:
1.1.6.1 | ­ Нагоре-надолу по височина;
1.1.6.2 | ­ Напред-назад;
1.1.6.3 | ­ Странично завъртане ляво-дясно;
1.1.6.4 | ­ Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път.
1.1.7 | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок;
1.1.8 | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.;
1.1.9 | Отделна програма тип Тренделенбург;
1.1.10 | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция).
1.2 | Лекарски блок с горно окачване
1.2.1 | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка;
1.2.2 | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави;
1.2.3 | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та;
1.2.4 | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога;
1.2.5 | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми;
1.2.6 | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката;
1.2.7 | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва:
1.2.7.1 | ­ 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба;
1.2.7.2 | ­ 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm.
1.2.7.3 | ­ 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest и турбина с LED светлина, керамични лагери, пушбутон, шпрей;
1.2.7.4 | ­ 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden
1.2.7.5 | ­ 5-та позиция: Ултразвуков скалер със светлина и функции ЕНДО и СКАЛЕР
1.2.8 | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак.
1.2.9 | Електронен дисплей с индикатори за:
1.2.9.1 | ­ Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор;
1.2.9.2 | ­ Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент;
1.2.9.3 | ­ Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на ултразвуков скалер;
1.2.10 | Бутони за управление на стола за пациента:
1.2.10.1 | ­ Седалка нагоре-надолу;
1.2.10.2 | ­ Облегалка назад-напред;
1.2.10.3 | ­ Минимум 5 програми за позициониране на стола;
1.2.10.4 | ­ Отделно програма Тренделенбург;
1.2.10.5 | ­ Бутони за задаване на работни параметри за: ­ Електрически микромотор; ­ Турбина; ­ Ултразвук;
1.2.10.6 | ­ Бутон за реверсиране оборотите на микромотора;
1.2.10.7 | ­ Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/;
1.2.10.8 | ­ Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/;
1.2.10.9 | ­ Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо;
1.2.11 | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала;
1.2.12 | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала.
1.3 | Воден блок:
1.3.1 | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него;
1.3.2 | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като:
1.3.2.1 | ­ Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/;
1.3.2.2 | ­ Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717;
1.3.2.3 | ­ Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система;
1.3.3 | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява:
1.3.3.1 | ­ Завъртане минимум на 180°;
1.3.3.2 | ­ Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена;
1.3.4 | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене.
1.4 | Сестрински блок
1.4.1 | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата.
1.4.2 | Гнезда за:
1.4.2.1 | ­ Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/);
1.4.2.2 | ­ Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/);
1.4.2.3 | ­ Фотополимерна LED лампа, мощност мин. 2000 mW/cm2, количество отделена енергия мин. 24000 mJ/cm2;
1.4.2.4 | ­ 1 свободно;
1.5 | Осветително тяло
1.5.1 | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки.
1.5.2 | Работни параметри на осветителното тяло:
1.5.2.1 | ­ Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K;
1.5.2.2 | ­ Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 Lux до минимум 30 000 Lux.
1.6 | Електрически крачен пускател / педал с команди:
1.6.1 | Пускане и спиране на водата в инструментите;
1.6.2 | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката;
1.6.3 | Плавно регулиране на :
1.6.3.1 | ­ Обороти на микро мотор;
1.6.3.2 | ­ Работeн въздух за турбина;
1.6.3.3 | ­ Интензитет на ултразвук;
1.6.4 | Управление на стола за пациента:
1.6.4.1 | ­ Бутон за изпълнение на програма изплюване;
1.6.4.2 | ­ Бутон за изходна позиция;
1.6.4.3 | ­ Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик.
1.7 | Стол за стоматолога
2 | ОРТОПЕДИЧЕН ДЕНТАЛЕН ЮНИТ С ГОРНО ОКАЧВАНЕ
Спецификация:
2.1 | Стоматологичен стол за пациента
2.1.1 | Основни носещи части, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави;
2.1.2 | Електромеханично задвижване, с товароподемност не по-малка от 180 кг.;
2.1.3 | Синхронизирано движение на облегалката за гърба на пациента със седалката, с цел по-добра ергономия за пациента и стоматолога (при движение на гърба се придвижва и долната част – седалката, т.н.р люлкообразно движение).
2.1.4 | Безшевна тапицерия, лесно снемаща се;
2.1.5 | Ляв подлакътник;
2.1.6 | Подглавник с движение в следнити позиции:
2.1.6.1 | ­ Нагоре-надолу по височина;
2.1.6.2 | ­ Напред-назад;
2.1.6.3 | ­ Странично завъртане ляво-дясно;
2.1.6.4 | ­ Движението на подглавника да се осъществява по електрически или пневматичен път.
2.1.7 | Системите за защита/стоп (за предпазване на персонала и пациента при непредвидени ситуации) да са от основата на стола, облегалка –гръб на стола, седалката на стола, лекарския блок, сестринския блок;
2.1.8 | Фабрично заложени програми – мин. 5 бр.;
2.1.9 | Отделна програма тип Тренделенбург;
2.1.10 | Управлението на стола да бъде възможно от лекарски блок, сестрински блок и от педала за управление функциите на юнита (включително функциите изплюване и изходна позиция).
2.2 | Лекарски блок с горно окачване
2.2.1 | Монтиран на пантографско рамо, закрепено за водния блок, снабдено с пневмо или електрическа спирачка;
2.2.2 | Рамена на пантографското рамо, изработени от хром-никелова стомана или дуралуминиеви сплави;
2.2.3 | 5 работни позиции за инструменти с възможност за активиране на 6-та;
2.2.4 | Рамената (кобилиците) за инструменти в лекарския блок да са с фабрично заложен блокаж за работно положение и да имат възможност за индивидуална настройка на обтягането с цел по-малко натоварване при работа на стоматолога;
2.2.5 | Всички шлаухи на работните инструменти да са на бърза връзка към лекарския блок и да са автоклавируеми;
2.2.6 | Автономно регулиране на водата и въздуха за всеки един инструмент, без шпрей ръкохватката;
2.2.7 | Подреждане на инструментите от ляво на дясно както следва:
2.2.7.1 | ­ 1-ва позиция: Трифункционална шпрей ръкохватка (въздух, вода и шпрей). Корпусът на ръкохватката да бъде от хром-никелова стомана и да бъде лесно снемащ се от персонала с цел хигиена и автоклавиране на 134˚С; канюлата се маха и на нейно място да могат да се поставят индивидуални канюли за еднократна употреба;
2.2.7.2 | ­ 2-ра позиция: Фабрично вграден електрически безчетков микромотор с LED светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm.
2.2.7.3 | ­ 3-та позиция: Шлаух със светлина, система тип Midwest
2.2.7.4 | ­ 4-та позиция: Шлаух без светлина, система тип Borden
2.2.7.5 | ­ 5-та позиция: Втори Фабрично вграден електрически безчетков микромотор без светлина, с обороти от 1000 – 40000 об./мин. с въртящ момент на мотора без наконечник не по-малко от 3Ncm.
2.2.8 | Панел за управление на лекарския блок, пациентския стол и инструментите, вграден на лицевия капак.
2.2.9 | Електронен дисплей с индикатори за:
2.2.9.1 | ­ Обороти, светлина, посока на въртене, шпрей на електрически микромотор;
2.2.9.2 | ­ Обороти, светлина, шпрей на турбина /въздушен инструмент;
2.2.9.3 | ­ Мощност (проценти), светлина, шпрей, индикация за режим (скалер или ендо) на Ултразвуков скалер;
2.2.10 | Бутони за управление на стола за пациента:
2.2.10.1 | ­ Седалка нагоре-надолу;
2.2.10.2 | ­ Облегалка назад-напред;
2.2.10.3 | ­ Минимум 5 програми за позициониране на стола;
2.2.10.4 | ­ Отделно програма Тренделенбург;
2.2.10.5 | ­ Бутони за задаване на работни параметри за: ­ Електрически микромотор; ­ Турбина; ­ Ултразвук;
2.2.10.6 | ­ Бутон за реверсиране оборотите на микромотора;
2.2.10.7 | ­ Бутон за пускане и спиране на водата в плювалника /програмируем по време/;
2.2.10.8 | ­ Бутон за пускане на водата за чашата /програмируем по време/;
2.2.10.9 | ­ Бутон за управление на пневмо или електрическата спирачка на пантографското рамо;
2.2.11 | Помощна маса, закрепена за лекарския блок с минимум две подвижни връзки за по-добра мобилност; таблата да е изработена от материал за автоклавиране и лесно да се сваля от персонала;
2.2.12 | Под работните инструменти да има подложка от автоклавируем материал. Лесно и бързо да се сваля от персонала.
2.3 | Воден блок:
2.3.1 | Да е закрепен към пациентския стол и движещ се нагоре надолу с него;
2.3.2 | Фабрично да е заложена подготовка за допълнително надграждане с различни модули, като:
2.3.2.1 | ­ Автономно захранване с вода на работните инструменти /хидрофор/;
2.3.2.2 | ­ Система за дезинфекция на водните пътища в апарата съответстваща на стандарт EN1717;
2.3.2.3 | ­ Обемът на корпуса да позволява монтиране на дренажна аспирационна система;
2.3.3 | Плювалникът да е монтиран на конзола и да позволява:
2.3.3.1 | ­ Завъртане минимум на 180°;
2.3.3.2 | ­ Да е бързо и лесно снемаем от компетенцията на лекаря или асистента за ежедневно автоклавиране и хигиена;
2.3.4 | Основа с подложка за поставяне на чаша за вода със снемаем накрайник за пълнене.
2.4 | Сестрински блок
2.4.1 | с изнесено рамо, закрепено за водния блок, със фабрично заложени минимум 4 броя гнезда и пулт за управление на стола за пациента, плювалника и чашата.
2.4.2 | Гнезда за:
2.4.2.1 | ­ Широка аспирация с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/);
2.4.2.2 | ­ Слюносмукател с отделен филтър (на въздушен инжектор /въздушна аспирационна помпа/);
2.4.2.4 | ­ 2 свободни;
2.5 | Осветително тяло
2.5.1 | Закрепване на осветителното тяло за водния модул с конзола и двойно ножично рамо. Рефлекторът е въртящ се по три оси (три дименсионално) и е с автоклавируеми ръкохватки.
2.5.2 | Работни параметри на осветителното тяло:
2.5.2.1 | ­ Не по-малко от 4 900 K и не повече от 6 000 K;
2.5.2.2 | ­ Плавно регулиране на светлинния интензитет от 8 000 lux до минимум 30 000 lux.
2.6 | Електрически крачен пускател / педал с команди:
2.6.1 | Пускане и спиране на водата в инструментите;
2.6.2 | Бутон за пускане на въздух през шпрея на турбината и микромотора, заместващ шпрей ръкохватката;
2.6.3 | Плавно регулиране на :
2.6.3.1 | ­ Обороти на микро мотор;
2.6.3.2 | ­ Работeн въздух за турбина;
2.6.3.3 | ­ Интензитет на ултразвук;
2.6.4 | Управление на стола за пациента:
2.6.4.1 | ­ Бутон за изпълнение на програма изплюване;
2.6.4.2 | ­ Бутон за изходна позиция;
2.6.4.3 | ­ Бутони за движение на седалката и облегалката тип джойстик.
2.7 | Стол за стоматолога
Подпис и печат от участника на всеки лист: