## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
№ на артикул | Артикул | подробно описание
|  | / видове / | Съответствие | Предлагани от участника технически характеристики | Производител/ произход | Модел/ година на производство | Кат.номер/стр.от каталог
Да / Не
1 | 1 бр. Система от стъклени панели | Спецификация:
1. Дебелина на модулите минимум 100 мм
2. Изолация от минерални влакна с дебелина минимум 60 мм с плътност мин. 27 kg/m³, температура на топене мин 1000° C
3. Модул за вграждане на изводи за медицински газове- ширина 1200 мм, разстояние между изводите 150 мм
4.Покритие с дебелина 27 мм, състоящо се от защитно стъкло с дебелина 8 мм, цветно покритие и поддържащ панел от 1 мм галванизирана стомана и 16 мм полимерна плоскост.
5. Субструктура на стените:
– хоризонтални релси към пода и тавана – П-профил от галванизирана стома с размери 60Х60 мм и дебелина не по-малко от 1,6 мм;
- поддръжка на секциите – П-профил от галванизирана стомана с размери40Х60 мм и дебелина 2 mm;
- напречни греди галванизирана стома с дебелина 2 мм противопожарна защита съответстваща на стандартите EI30, EI60 и EI90
6. Радиационна защита с не по-малко от 0,3 мм оловен еквивалент
7. Шумоизолация – намаление на нивото на шум с не по-малко от 56 dB
8. Връзка между модулите с ширина не повече от 7 мм
9. Възможност за вграждане на монитори в панелите
Вграден в стъклената стена компютър с монитор по стандарт DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2: или еквивалент;
1. Компютърна конфигурация - CPU Intel® i5 / Motherboard Intel Q87 Express / Videocard Intel® HD Graphics, DX11.1; RAM 8 GB DDR3; HDD 500 GB; или еквивалент; OS Microsoft Windows 7; или еквивалент; Мрежов адаптор 1 x 10/100/1000 Mbps, Intel i217LM / 210 AT Ethernet Controller с iAMT и PXE-поддръжка; или еквивалент; изводи - 2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0 , 1 x Gigabit LAN, 2 x DisplayPort V1.2; 1 x DVI-I-Out, 5.1 Multichannel Audio, 1 x RS232), 2 x P/S2-In Mouse/Keyboard
2. Mонитор не по-малък от 46 "- резолюция 1920 x 1080 / 16:9; контраст не по-малко от 4000:1, LED подсветка, ъгъл на виждане не по-малък от 178 гр. Хоризонтално и вертикално; време за ракция не повече от 6,5 ms; сигнални входове 1 x VGA, 2 x DVI-D, 1 x DisplayPort
Вграден в стъклената стена негативоскоп
Размер на екрана 430х1200мм
Ефект против отблясъци, постигнат чрез 4 различни щори за ограничаване на видимата част
Корпус от висококачествена стомана, оцветена по стандарт RAL 9002
2 | 1 бр. Вентилираща и климатизираща система, с ламинарен таван за въздушен поток | Спецификация:
1.Климатична камера – отговаряща на стандарта - DIN 1946 или еквивалент
Нагнетателна секция:
Дебит - 4800 m³ / ч
Разполагаем напор - 1000 Pa
Електрозахранване - 11kW/400V
Филтърна секция – грубо очистване:
Секция филтри с клас G 4
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Секция филтърна F7
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Система за оползотворяване на енергия
Коефицент на оползотворяване EN 308, ASHRAE 84-1991 – 56,8% или еквивалент
Работен флуид – 38% воден разтвор на Етилен гликол
Температура на въздуха:
- вход --16,0 ° C
- изход +5,58 ° C
Отоплителна секция – електрическа ЕЕН/8,04/3S:
Капацитет 8.04 kW
Захранване – 3x400 V
Температура на въздуха:
- вход -+5,0 ° C
- изход +10,0 ° C
Охладителна секция на директно изпарение:
Капацитет 46.28 kW
Работен флуид – Фреон R410 A
Температура ( относителна влажност)на въздуха:
- вход -+35,0 ° С / 30%
- изход +12,0 ° C / 97.3%
Отоплителна секция – електрическа ЕЕН/6.43/3S:
Капацитет 6.43 kW
Захранване – 3x400 V
Температура на въздуха:
- вход -+12.0 ° C
- изход +16,0 ° C
Секция пароовлажнителна
Пароовлажняване 45 кг/ч
Секция шумозаглушителна
Секция филтърна F7
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Секция филтърна абсолютна H13
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Смукателна секция:
Дебит - 4800 m³ / ч 800Pa
Електрозахранване - 5,5 kW/400V
Филтърна секция – грубо очистване:
Джобни филтри с клас G 4
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Секция филтърна F7
Размер на филтрите 2 х 592x592 , 2 х 287x592
Система за оползотворяване на енергия
Коефицент на оползотворяване EN 308, ASHRAE 84-1991 – 45,9% или еквивалент
Работен флуид – 38% воден разтвор на Етилен гликол
2. Ламинарен таван въздушен поток за употреба в операционни зали, генериращ вертикално изместване на въздуха със слаба турболенция съдържащ хоризонтално разположен филтър за въздушни частици клас H 14 с висока производителност в съответствие сDIN 1946 или еквивалент
Въздушен капацитет – 4800 m³/h;
Височина на инсталация – 315 мм;
Брой филтри - 8х500/500мм, 2х600/300мм, 2х300мм;
Филтър клас - H 14;
Размер: 3000mm/1800mm
3. Вентилационна решетка от неръждаема стомана за стенен монтаж – 4бр., модел RR-5/V 625*325 с регулираща секция от неръждаема стомана FI 625*325
Спецификация:
изходна мощност: ≥ 700 W;
3. Вентилационна решетка от неръждаема стомана за стенен монтаж – 4бр., с размер 625*325 с регулираща секция.
3 | 1 бр. Система от окачен таван с вградено осветление | Спецификация:
1.Панели от галванизирана стомана покрити RAL 9010 цвят в бяло с размери на модулите 1500/1200 мм х 600 мм или 600/600 мм.
2.Метална субструктура за поддържане на окачения таван с размер на спад от 800 мм и фиксиране към бетонен таван.
3.Вградено осветление 3х80хWT16 IP 65 за 6 броя луминисцентни лампи от 80W, видимата част на лампата е с покритие от акрилно стъкло, да бъде с пропускливост на светлина не по-малко от 80%, живот на осветителните тела не по-малко от 24000 часа
4.Клетката на осветителното тяло да бъде от мека бяла стомана с 4 точки за фиксация към системата от релси на тавана свързани със стенните панели от стъкло, с вентилационна клапа за работа в среда с ниско и високо налягане.
Спецификация
Разделителна способност: 2560×1920 (5.0 Mpixel);
Сензор: CMOS 1/2.5";
Размер на пиксела: 2.2 μm×2.2 μm;
Площ на изображението: 5.70 mm×4.28 mm;
Брой на кадри при пълна разделителна способност: 3 frames/sec;
Брой на кадри при 1/2 разделителна способност: 12 frames/sec;
Оптичен формат: 1/2";
Спецификация:
4 | 1 бр. Система от панели за коридор с вградена автоматична врата | Спецификация:
1.Субструктура за поддръжка на панелите направена от профили от галванизирана стомана, изградена като цялостна система с релса на пода 60х60х1.5 мм и секционно укрепване от 40х60х2.0 мм с у-образни релси на тавана за допълнително укрепване към бетонен таван и допълнително укрепени ъгли.
2.Покритие на коридорните панели да е от неръждаема стомана с дебелина 1мм и сърцевина на панела от 18 мм, широчина на панелите в решетка от 1200 мм, с възможност за по-малки размери в зависимост от височината на окаченния таван.
3.Покритието на коридорните панели да e матирано и да осигурява мин 50% анти лазерно проникване.
Да позволява вграждане на лазерно алармено устройство за автоматични плъзгащи врати.
Изисквания към автоматичната врата
1. Ширина на отваряне не по-малко от 1375 мм
2. Височина на рамката не повече от 2100 мм
3. Височина на преминаване не по-малка от 2050 мм
4. Материал на рамката галванизирана неръждаема стомана по стардарт RAL 9010 или еквивалент, праховобоядисана с цвят по избор
5. Материал на крилото на вратата неръждаема стомана по стандарт RAL 9010 или еквивалент, праховобоядисана с цвят по избор
7. Прозорец с размери 400/600 мм
8. Шумоизолация - намаление на нивото на шум с не по-малко от 39 Db
9. Радиационна защита с не по-малко от 3 мм оловен еквивалент
10. Сила на отваряне и затваряне – макс. 150 N
Програмни функции
1. Отваряне за персонал (полуотворено)
2. Отваряне за легло (пълно отваряне)
3. Скорост на отваряне / затваряне 10-50 cm/sec
4. Време на отворено положение 0-60 sec
4. Време на отворено положение 0-60 sec
5 | 1 бр. Операционна лампа с вградена камера | Спецификация:
1.Технология - LED - не по-малко от 100 светодиода, не по-малко от 400 рефлектора
2.Тяло на лампата с диам. не повече от 75 см и тегло не повече от 16 кг
3.Номинална осветеност - не по-малко от 160 000 lx
4.Дълбочина на осветление - близка граница не повече от 80 см; далечна не по-малко от 120 см
5.Работна цветна температура - поне 4 нива, в граници от 3500 до 5000 К
6.Индекс на предаване на червеното не по-малък от 96
7.Диаметър на светлинното поле - минимален диаметър не по-голям от 16 см, максимален диаметър не по-малък от 29 см
8.Среден LED живот - не по-малко от 40 000 часа
9.Консумация (мощност) - не повече от 80 W
Задължителни характеристики на камерата
1. Минимална резолюция FUL HD 1080i
2.Тип на чипа 1/3" CMOS
3.Съотношение на екрана 4:3 и 16:9
4.Безжичен пренос на видеосигнал
5.Работно разстояние - минимално не по-голямо от 10 мм, максимално не по-малко от 800 мм
6.Минимална осветеност - не повече от 12 lx
7.Оптично увеличение - не по-малко от 10Х
8.Цифрово увеличение - не по-малко от 12Х
9.Фокусно разстояние минимално не по-голямо от 5,1 мм, максимално не по-малко от 51 мм
10.Автоматична бленда - с граници не по-малки от 1/2s до 1/10000s
11.Съотношение сигнал/шум - не по-малко от 50 dB
12.Изходи за видеосигнал: най-малко - 2x HD-SDI; 1x DVI
12.Изходи за видеосигнал: най-малко - 2x HD-SDI; 1x DVI
6 | 1 бр. Образна дигитална система за спинална и краниална неврохирургия | Спецификация:
Генератор
1. Високочестотен ≥ 60 kHz с микропроцесорно управление
2. Мощност ≥ 15 kW
3. Обхват Напрежение – минимум 40-110 kV за всички режими
4. Максимален ток ≥ 120 mA
ЕОП
1. Размер на полето ≥ 12‘‘ (30 см)
2. Образни полета минимум 3 броя
3. Разделителна способност на камерата ≥ 1Кх1К
Рентгенова тръба
1. С въртящ се анод
2. Двуфокусна, размери на фокусите не по-големи от 0,3 и 0,6 мм
3. Топлинен капацитет на анода ≥ 300 kHU
4. Топлоотдаване ≥ 70 kHU/min
Колиматор
1. Ирисов
2. Пластинен с асиметрично независимо движение на ламелите и ротация на 360 градуса
3. Задаване на колимация без радиация - виртуална колимация
4. Автоматично позициониране ламелите на колиматора според анатомията
Работни режими
1. Скопичен с максимален ток ≥ 18 mA
2. Импулсна скопия с максимален ток ≥ 50 mA и кратка продължителност на импулсите < 20 msec
3. „Дигитална снимка“ - еднократна експозиция върху ЕОП
4. Режим на понижена доза при скопия
5. Режим за образи с намален шум при обемни пациенти при кадрова честота ≥ 12 ипулса/сек
Механични характеристики на С-арката
1. Ротация ≥ +/- 180 градуса
2. Орбиталана ротация ≥ 115 градуса
3. Надлълно/Хоризонтално движение ≥ 20 см
4. Моторизирано вертикално движение > 47 см
5. Отвор на арката ≥ 77 см
6. Предпазители на колелата срещу прегазване на кабели
7. Способност за движение успоредно на операционната маса
8. Комплект стерилни покривала за С-арката, ЕОП и моноблока
Монитори
1. Два броя монитори с диагонал > 18‘‘и висока резолюция мин. 1200х1000 пиксела
2. Тъч скрийн управление за постобработка на образи
3. Регулиране височината на мониторите и въртене на 180 градуса
4. Възможност за показване на един от мониторите на образи от други образни устройства (например ехограф)
Програми и пособия за обработка на образи
1. Настройка на контраст и яркост автоматично в реално време
2. Дигиталана ротация и обръщане на образа в реално време
3. Намаляване на шума
4. Подсилване на контури в реално време
5. Увеличение и обхождане на образа
6. Измервания на ъгли и дължини
7. Анатомични програми за различни зони
8. Динамично разпознаване на движението и намаляване на двигателни артефакти и шум
9. Автоматично разпозбаване на анатомията в образното поле и самонастройка на системата
10. Запис на образи: на твърд диск и USB памет
11. Интерфейс за връзка със скопични навигационни системи за трансфер на образи
12. DICOM функционалност - печат и съхранение на образи
13. Дистанционно управление за контрол на функции и образи от операционната маса: избор на скопичен режим, пускане на скопични серии, преглед на образи, формат на ЕОП и др.
Работна станция, интегрирана в мониторната количка
1. Многомодална с показване на един от мониторите на образи от КТ, ЯМР и др. за съпоставка със скопичния образ
2. Показване на MIP (проекция с максимална интензивност) и MPR (мултипланарна реконструкция) на 3D обеми
3. Запис на образите на твърд диск и USB памет
4. Запис на DICOM образи от различните модалности на вградено DVD устройство