## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
Артикул | подробно описание | Съответствие | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел | Произход
|  | да/не/ по-добре |  | производител
1.Система от газов хроматограф с високоразделителен масспектрометър (GC-HRMS) | Спецификация:
Високо разделителна GC-HRMS система, включваща високоразделителен масспектрометър за определяне на точни маси и газхроматографска система, със следните основни параметри:
I. Масспектрометрична система за газова хроматография, състояща се от високоефективен квадруполен масфилтър и електростатичен орбитален масанализатор или еквивалентна:
Масов обхват: до минимум 3000 m/z
Масова разделителна способност: минимум 100000 FWHM при маси, близки до m/z 272.
Точност по маси:
< 1 ppm RMS грешка при вътрешна калибровка;
< 3 ppm RMS грешка при външна калибровка.
Чувствителност: EI Full MS: 100 fg октафлуоронафтален (OFN) с минимално отношение S/N 10 000:1 при минимална резолюция от 50 000 FWHM и масова грешка под 1 ppm.
Инструментална граница на определяне (IDL): по-малко от 6 fg OFN.
Динамичен обхват: > 5000:1 с гарантирана точност по маси.
Линеен динамичен обхват при количествени измервания: >106.
Скорост на сканиране при висока разделителна способност: минимум 18 спектъра/сек.
Системата трябва да се състои от следните компоненти:
Специализиран капилярен газхроматографски интерфейс с независимо загряване до минимум 400°C;
Йонизационна камера с източник с два филамента;
Независимо загряване на йонизационната камера до минимум 350°C;
Типове йонизация : електронен удар (EI), положителна химическа йонизация (CI+) и отрицателна химическа йонизация (CI-);
Възможност за демонтаж и почистване на йонизационната камера, смяна на йонните обеми и колоната без разхерметизиране на масспектрометъра;
Префилтър и йонен водач за елиминиране на неутралните молекули;
Квадруполен масфилтър с прекурсорна изолация;
Диференциално изпомпваща вакуум система с ротационна помпа, турбомолекулярни помпи и вградени контролери за измерване на налягането;
Високо прецизен електростатичен мас-анализатор;
Система за оптимално пълнене с йони на високоразделителния масов анализатор;
Трансферна оптика за отвеждане на йоните към масовия анализатор;
Ултра-бърз анализатор в реално време на данните;
Колизионна клетка за допълнително фрагментиране на йоните.
Сканиращи функции:
Full MS с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси.
SIM с висока разделителна способност, възпроизводимост и точност по маси.
Паралелно реакционно мониториране на изолирания йон с висока разделителна способност и точност по маси за прецизно количествено определяне.
Фрагментация на всички йони в колизионната клетка с висока разделителна способност и точност по маси.
Възможност за обработване с висока разделителна способност на минимум 10 прекурсори на скан.
Времеви SIM за целево мониториране на определени структури.
Възможност за автоматична настройка (autotune).
ІІ. Газов хроматограф – многоканален газов хроматограф с клавиатура и дисплей, непрекъсната проверка на работните параметри с отчитане на всяко отклонение, вградени GLP функции.
1. Хроматографска пещ:
Температурен обхват от няколко градуса над стайната до минимум 450°C
Градиент на загряване от 0.1 до минимум 125°C/min с възможност за повече от 20 стъпки и 21 изотермични нива.
Време на охлаждане от 450°C до 50°C за по-малко от 4 min
2. „Split/Splitless“ инжектор за капилярни колони
Температурен обхват до минимум 400°С при стъпка на задаване 1°С
Електронен контрол на потока и налягането на газа-носител до минимум 1000 kPa с възможност за програмиране на минимум три нива по време на анализ.
Автоматична проверка за теч на газ-носител
Икономичен режим на работа за пестене на газ-носител (“gas saver”)
3. Автоматичен инжектор за течни проби
Инжекторна кула с тридименсионално движение за инжектиране на течни проби
Минимум 160-позиционна поставка за проби (1, 2 и 2.5 ml)
Минимум 4 гнезда за разтворители за промиване на спринцовката и 1 гнездо за отпадъци
Инжекционен обем минимум 0.1–100 μl със стъпка на задаване 0.1 μl
Скорост на инжектиране: от 0.1μl/sec до минимум 2000 μl/sec
Възможност за задаване на разстоянието на проникване на иглата в инжектора и шишенцето с проба, на скоростта на инжектиране, на времето на престой в инжектора преди и след инжектиране.
Съвместимост с различен тип спринцовки - от 0.5, 1.0, 5, 10, 25, 50, 100 μl и по- големи обеми
Допустима грешка при инжектиране: RSD < 0.3%
III. Софтуерен продукт за хроматография и масспектрометрия
Автоматизиран и пълен контрол на системата при работа с висока резолюция, автоматична настройка на системата (AutoTune), графично представяне на анализа в реално време, автоматично оптимизиране на работните параметри на апарата, обработка и съхранение на резултатите. Качествен и количествен анализ, създаване на бази данни и рапорти на резултатите. Автоматично пресмятане на изотопи и изотопни съотношения. Вградени функции за GLP тестване на системата.
ІV. Масспектрални библиотеки:
NIST последна версия;
Wiley регистър от масспектрални данни, пълна версия.
V. Компютърна система:
минимум Intel iCore процесор или еквивалентен
8 GB RAM
1000 GB HDD
DVD-R/W
22” TFT монитор
клавиатура
мишка
лицензирани операционна система и Office пакет, съобразени с изискванията на софтуерения продукт за хроматография и масспектрометрия
лазерен принтер
VI. UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 8 kVA, double conversion.
VІІ. Колони и консумативи:
Колона 1MS, 30m, 0.25mm ID, 0.25µm филм – 1 бр.
Колона 5MS, 30m, 0.25mm ID, 0.25µm филм – 1 бр.
Набор шишенца и капачки за автоматичен инжектор, 2 ml, MS сертифицирани – 200 бр.
Комплект консумативи, необходими за инсталиране на системата.
Подпис и печат от участника на всяка страница: