## Sheet1
Образец 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ
Артикул | подробно описание | Съответствие | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел | Произход
|  | да/не/ по-добре |  | производител
1.Специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби | Спецификация:
Системата включва:
І.Високоефективна течнохроматографска система работеща при ултра високо налягане с универсално приложение
1. Течнохроматографска помпа с градиентно смесване
- Бинерна двубутална помпа с градиентно смесване при високо налягане
- Възможност за работа с четири разтворителя
- Скорост на потока: 1 – 8000 ml/min със стъпка на задаване 1 ml/min
- Работно налягане минимум 1000 bar в обхвата до 5000 ml/min
- Точност на потока: минимум ±0.1 %
- Точност на смесване: ± 0.20 % или по-добра при целия обхват на потока
- Прецизност на смесване: ± 0.15 RSD или по-добра
- Високоефективен 6-канален микро вакуум-дегазер.
2. Система за автоматично инжектиране
- Капацитет: минимум 120 стандартни шишенца от 1.8 – 2.0 ml и многоямкови плаки
- Работно налягане минимум 1000 bar
- Инжекционен обем: минимум 1 – 100 µl
- Прецизност на инжектиране: по-добра от 0.25 % RSD
- Пренос от проба в проба по-малко от 0.004%
- Цикъл на инжектиране: по-малко от 20 сек.
- Термостат за пробите с мин. обхват 4 – 45 °C и стъпка на задаване 1°C
3. Термостатиращо устройство за хроматографски колони
- Температурен обхват от 5оC до 110оC със стъпка от 1оC
- Стабилност на температурата: ±0.1 °C
- Капацитет: минимум 10 колони с макс. дължина 300 mm
- Система за идентификация на минимум 4 колони
- Възможност за инсталиране на допълнителни кранове за превключване между колоните
4. Възможност за последващо окомплектоване с интерфейс за използване към съществуващи в Катедра „Медицинска Химия и биохимия“ детектори.
ІІ. Тандем масспектрометър
1. Йонизационна камера
- Високоефективен йонен API източник с нагреваем ESI и APCI интерфейси.
- Автоматично разпознаване на интерфейсите.
- Интегрирана и автоматизирана сиринж помпа с контрол от системата
- Електронно активиран инжекционен кран с контрол от системата
2. Високоефективна йонна оптика с активен контрол и електродинамична система за максимално отвеждане на йоните. Йонен водач със система за блокиране на неутралните молекули.
3. Масспектрален анализатор
Тандем масспектрометър състоящ се от два квадруполни анализатора с хиперболично сечение и колизионна клетка със следните минимални изисквания:
- Масов обхват от 10 до минимум 1700 Da
- Масова разделителна способност до 0.2 amu (FWHM) в целия масов диапазон без загуба в интензивността на сигнала
- Масова стабилност ± 0.050 Da / 24h
- Скорост на сканиране – минимум 15000 Da/s
- Чувствителност ESI в положителен режим на работа SRM/MRM: 2 ul инжектиране на 500 fg/µl резерпин с минимален S/N 200 000:1
- Режими на работа: Сканиране (Full scan в Q1 и Q3), селективно йонно мониториране (SIM в Q1 и Q3), фрагмениране по маса (MS/MS), селективно йонно мониториране на фрагментни йони (SRM, MRM), селективно йонно мониториране на фрагментни йони с висока разделителна способност, Сканиране на продуктови йони, Сканиране на прекурсорни йони.
- Минимално SRM/MRM време за сканиране не по-малко от 1msec
- Възможност за минимум 500 SRM/MRM за 1 sec.
- Възможност за дефиниране на 30 000 SRM/MRM или повече прехода в метод или за определено време
- Едновременно извършване на потвърдителен и количествен анализ
- Възможност за автоматична настройка (autotune)
- Софтуерна управление и автоматизирана оптимизация на колизионната енергия и налягането на газа в клетката
- Диференциално изпомпваща вакуум система с ротационни помпи, тристепенна турбомолекулярна помпа и вградени контролери за измерване на налягането
- Детекторна система с възможност за работа в цифров и аналогов режим в зависимост от количеството на йонния поток. Линеен динамичен обхват 106 или по-голям.
ІІІ. Специализиран азотен генератор за LC/MS приложение с дебит минимум 30 l/min
ІV. Компютърна система и софтуер
1. Хроматографски и масспектрометричен софтуер
- Професионален софтуерен пакет на база на Windows или еквивалентна за пълно управление на системата и приставките към нея, събиране, обработка и съхранение на данните. Вградени функции за обработка на големи масиви от данни. Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати
2. Компютърна система от международно утвърден производител със следните минимални характеристики: Intel iCore, 6 GB RAM, 1 TB HDD, DVD-RW, 22” TFT LCD монитор или еквивалентна, операционна система Windows 7 Pro или еквивалентна, софтуер за офис приложения, лазерен принтер.
V. UPS система за непрекъсваемо токозахранване, минимум 8 кVA, с двойна конверсия.
Подпис и печат от участника на всяка страница: