## Sheet1
Образец № 2а
Таблица за техническо съответствие по артилули
№ артикул | Наименование на обособените позиции и артикули /спецификация/ | Съответствие да/не/по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | Марка производител/модел | Произход
Обособена позиция № 1 - Електро-хидравлична операционна маса
1.1. | Електро-хидравлична операционна маса
електро-хидравлична;
с дистанционно управление;
допълнително акумулаторно захранване към основното от 220 V/50 Hz;
подвижна на колела с централно заключване, с допълнително пето колело за насочване на движението;
4 секционна = глава; гръб; седалище; цели крака;
носещият плот - рентгеново прозрачен, елпроводим и антистатичен;
конструирана от специална хром-никелова стомана;
движения нагоре/надолу от 700-1100 мм Trendelenburg 30⁰, обратен Trendelenburg 30⁰, двустранно латерално ±/-20⁰
кръгла силиконова подложка за глава -1 бр.
опора за ръце на пациента с монтажни клампи -1 бр.
Обособена позиция № 2 - Светодиодна операционна лампа с вградена камера
2.1. | Светодиодна операционна лампа с вградена камера
централна осветеност 120000-160000 лукса;
диаметър на осветеното поле - 195-330 мм;
работно разстояние - 70-150 см;
цветова температура - 4350 К-4500 К;
индекс на възпроизвеждане - 95 на цвета;
интензитет - 140 kLux;
консумация на енергия не повече от 75 W;
вградена камера;
среден живот на светодиодите ≥ 50000 часа
Обособена позиция № 3 - Комбиниран радиочестотен апарат за дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (електронож-електрокаутер) с би- и монополярен накрайник и съответна окомплектовка
3.1. | Комбиниран радиочестотен апарат за дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (електронож-електрокаутер) с би- и монополярен накрайник и съответна окомплектовка
изходна мощност ≥ 150 W;
рязане;
рязане с коагулация;
повърхностна коагулация;
биполярна коагулация
Обособена позиция № 4 - Апарат за орална хирургия и имплантология с 2 броя прави хирургични наконечници
4.1. | Апарат за орална хирургия и имплантология
мрежово напрежение: 220-240 V
честота: 50-60 Hz
макс. консумирана мощност - 180 V A
макс. механична отдавана мощност - 100 W
макс. въртящ момент на мотора - 7 Ncm
обхват на оборотите на мотора в обхвата на номиналното напрежение - 300 minˉ¹ - max. 50000 minˉ¹ предпазна стъпка на 40000 minˉ¹
дебит на охлаждащото средство при 100% - мин. 90 ml/min
режим на експлоатация: (2 мин./10 мин.)
макс. въртящ момент на ротиращия инструмент: 80 Ncm
дължина на мотора с кабел - до 2 m
педал за управление
4.2. | Хирургичен наконечник:
предавателно съотношение: 1:1
прав
лостово заключване
за хирургични борери и фрези с опашка Ø 2,35 mn
максимален брой обороти на задвижващия механизъм (min-1) 50000
количество на охлаждащото средство >50
разглобяем
Забележка:
Таблицата за техническо съответствие по артикули за съответната обособена позиция се попълва, подписва и подпечатва на всяка страница, като приложение към техническото
предложение за съответната обособена позиция.
Дата: ………………………. |  |  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: ____________________
Подпис и печат[1]: ______________________
[1] Документът се подписва от законния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.