## Sheet1
Приложение 2 а
ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО АРТИКУЛИ
Артикул | подробно описание | Съответствие да/не/ по-добре | Описание на параметрите на предложения артикул | марка, модел, производител | Произход
1.Система за дентална цифрова рентгено-графия | Спецификация:
PSP система - фосфорни плаки
1. Дигитайзер
- време за разчитане на изображението максимум 10 сек.
- системата (плаки + дигитайзер) трябва да е с минимална реална (не теоретична) разделителна способност минимум 16 LP/mm.
- интерфейс - ethernet минимум 100 Mbps
- автоматично изчистване на изображението от плаката след сканиране
2. Фосфорни плаки
- размер 1 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 2/3 см
- размер 2 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 3/4 см
- размер 4 - еквивалентна на конвенционални филми с размери 5/7 см
3. Държатели - позиционери за плаките
Комплект съдържащ държатели за фронтални и дъвкателни зъби и bite wing
4. Хигиенни пликове за плаките с размер, съответстващ на размера на предлаганите плаки, както следва:
- за плаки размер 1
- за плаки размер 2
- за плаки размер 4
5. Софтуер към дигитайзерите
- софтуерни драйвери за дигитайзерите
- TWAIN драйвери и TWAIN лиценз включени
- подържана операционна система минимум win7/ win8
- подържан формат на изображенията: минимум JPEG/TIFF/DICOM/
- DICOM 3 подръжка включително:
= DICOM import / export
= DICOM DIR media storage
= DICOM Print
= DICOM Storage
= DICOM Worklist
= DICOM query / retrieve
- oтключени потребителски лицензи за клиентските инсталации за предлагания софтуер
Подпис и печат от участника на всеки лист: